
  盐城幼儿师范高等专科学校

自动体外除颤器采购项目
简易采购文件
项目编号：GZ2024018
盐城幼儿师范高等专科学校
二O二四年九月 
目  录
第一章 采购公告
3
第二章 投标人须知
9
第三章 评标办法（符合性最低价中标法）
9
第四章 合同条款及格式

10
第五章 投标文件格式
19


第一章 采购公告
一、项目概况与采购范围

1、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校自动体外除颤器采购。
2、采购需求：
为了有序推进我校公共场所配置自动体外除颤器（AED）工作，根据盐政传发【2023】92号《盐城市人民政府办公室关于做好全市公共场所自动体外除颤器配置管理工作的通知》，我校需在南北校区各配置壹台自动体外除颤器。具体需求要求详见 下表技术参数要求和产品与服务要求。询价供应商在投标报价时综合考虑所投物品质量要求不得低于国家合格标准，中标供应商在供货前需与采购人再次确认采购数量、规格型号及采购要求，所采购的物品未达到采购人要求的，中标供应商自行承担费用并负责重新按照要求供货。采购人对上述采购货物的采购时间、范围等有充分的自由选择权利，供应商无条件服从，不得异议。供货商供货后需负责自动体外除颤器调试至满足使用要求并做好相关培训工作。
（1）技术参数要求

	自动体外除颤器AED
	1.AED主机
1.1整机重量（含电池）≤3.5kg，设备具备便携把手，具备高便携性。
1.2具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.6m跌落冲击。
1.3设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。
1.4工作温度范围至少满足 -5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。
1.5采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。
1.6具备开盖和按键开机，操作步骤不超过3步。
★1.7为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个，设备具备中英文一键切换功能。
★1.8提供彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。
★1.9设备显示屏亮度可根据环境亮度自动调节，无需手动设置。
★1.10设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量，无需手动设置。
★1.11成人最大输出能量360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。
★1.12成人首次电击能量不小于150J，儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。
★1.13设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量不少于6个，开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒。
1.14设备状态指示灯根据自检结果红灯/绿灯显示设备状态，设备在故障时发出报警声。
1.15设备主机内置4G无线网络，当设备用于现场急救时，设备主机通过内置4G无线网络发送信息至AED管理系统，系统自动拨打电话和发送短信联络对应的急救人员。
1.16设备每日、每周、每月对控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能，对于异常情况能及时报警，并通过设备主机内置4G无线网络发送信息至AED管理系统及管理人员。
1.17可存储抢救记录数据，包括ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件等，抢救数据可传输或导出至电脑端。
1.18设备的内部数据存储容量≥1GB，可存储≥1000份自检报告。
2.电池
2.1类型：可更换电池。
★2.2最大可支持单块电池容量4200mAH，在不进行电击的情况下电池待机时间≥6年。
2.3单块电池最大可进行200次360J除颤放电。
2.4电池首次低电量警示后，至少可进行6次360J除颤充放电。
2.5电池低电量或失效时具有报警功能，通过主机内置4G无线网络发送报警信息至AED管理系统及管理人员。
3.电极片
3.1类型：一次性电极片，支持成人及儿童一键切换。
3.2配套与AED主机同一品牌的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，已经提前与机器连接，取用 AED 过程中不得散落。
★3.3单付电极片有效期≥60个月。
4.配置及要求
4.1配置清单：除颤器主机、锂电池、电极片、使用说明书、快速参考指南等。
4.2设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年。    

	机箱
	1.采用立柜式机箱，适合在公共场所摆放，AED取用方便，可储存AED、急救包、宣传用品等。
2.外箱材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能（室外机箱防锈质保应达5年以上），机箱外观应比例协调，美观大方，机箱式样、材质、尺寸、色彩由招标人选定，（投标人提供设计图或实物图）。
3.标志标识等应符合《盐城市公共场所自动体外除颤器配置和维护管理规范》要求。


（2） 产品与服务要求

1.产品质量、价格保证与要求
1.1 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：提供5年免费质保。质保期内负责所有产品包修、维护及保养。AED管理系统提供终身免费维护和升级服务（提供质保期内和质保期满后的售后服务承诺，格式自拟）。
1.2 所投产品与服务不得有知识产权争议（提供承诺函，格式自拟）。
1.3 供货时设备出厂日期不超过半年（提供承诺函，格式自拟）。
1.4采购人按照采购要求将在网上商城下单，中标人应保证所报价格不高于网上商城同样商品价格。
2.售后服务
2.1中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务，保证设备正常发挥效用。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内完成修复，4小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。
2.2 AED使用放电后的数据日志所有权为招标人所有，中标人不得私下保存、发布，需在24小时内提交至招标人，并确保数据保密。

2.3质保期内中标方免费每年举办壹次对采购方的急救培训，内容为心肺复苏和AED操作等方面的培训。
3.服务要求

3.1 中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，招标人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。
3.2 中标人和供货方的名称必须一致，否则视作违约处理。
4.验收标准

应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。
3.项目规模：预算49000.00元，最高限价49000.00元。
4、交货地点：盐城幼儿师范高等专科学校（南/北）校区采购人指定地点。
5、交货期：合同签订后5个工作日内供货安装到位。如因询价供应商原因延误工期的，按每延误一天，向采购人支付伍百元的违约金，并从到期的费用中直接扣除，由此导致费用支付延误等责任均由供应商承担。如因采购人原因且符合工期顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为询价供应商原因延误工期。
6、质量要求及验收标准：不低于采购人具体要求，不低于国家“合格”标准。货物进场前供应商必须事前告知项目代表，经项目代表现场签署验收合格表后方可正式进场，否则采购人可视为无效货物，此项不予验收、结算，一切经济责任自负。项目完工后，采购人进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为费用支付和保修期开始的依据。否则可视为仍未完工，一切责任由供应商承担，供应商不得以完成施工时间作为竣工时间。验收时发现器材有质量问题或质保期内正常使用中出现损坏，在30天内无条件退货或免费予以调换。
7、报价方式：询价供应商在采购清单报价表中综合单价为完成本采购项目所有工作内容的全费用价格，该价格不予调整，项目最终的总支付金额根据验收情况按实结算。综合单价包括但不限于货物的采购、供应、运输、装卸、运送上楼、安装及质保期内的售后服务等服务工作。
8、支付方式：
本项目无预付款，经甲方组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的90%；验收合格结束一年后一次性结清。
（二）、询价供应商资格要求
1、询价供应商必须为能签订合同的独立法人；

2、询价供应商营业执照经营范围必须包含本次询价项目；
3、询价供应商需为政府采购网网上商城供货商；
4、询价供应商必须能出具符合本询价项目实际、满足税务部门要求的发票；

5、本项目不接受联合体；

三、询价文件提供（获取）信息

1、本询价文件提供：在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏发布。本询价文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏发布的信息更正公告。

2、询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任

四、响应文件接收信息

1、响应文件接收时间：2024年 9月12日下午 2：30-3 ：00。

2、投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区6号宿舍楼一楼卫生所内后勤会议室。

3、其他要求：询价供应商授权询价代表必须携带本人有效身份证，否则投标文件不予接收。

五、开标有关信息

（一）开标时间：2024年9月12日下午 3:00

（二）开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区学海路校区6号宿舍楼一楼卫生所内后勤会议室。
六、询价采购联系事项

采购部门联系人：何老师，联系电话：13770101222
七、询价响应文件制作份数要求

份数：3份（1正2副） 。  
八、采购保证金
1、本次采购保证金1000元。
2、保证金必须在响应文件提交截止期前与响应文件一起送达响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
3、保证金必须为现金，不密封，询价供应商代表现场注明保证金金额并签字。
4、对于未按要求提交保证金的询价文件，将被视为非响应性询价而予以拒绝。
5、未中标的询价供应商的保证金在开标结束后当场退还。
第二章 询价供应商须知
	1
	询价供应商要求澄清采购文件
	时  间： 2024年9月12日10时前。

	
	
	形  式：书面或邮件。

	2
	采购人澄清或修改采购文件
	时  间：投标截止时间前。

	
	
	媒  介：网上获取，询价供应商在开标截止时间前应上网查询。

	3
	投标文件装订要求
	正本与副本分别装订成册，询价响应文件必须密封。

	4
	是否退还投标文件
	否，除资格审查资料原件外。

	5
	采购监督部门
	名  称：盐城幼儿师范高等专科学校监察室

联系人：秦春   电  话：0515-89969906 


第三章  评标办法（符合性最低价法）
	评审因素
	评审标准

	投标文件组成及格式
	符合采购文件规定

	投标报价
	报价唯一、不高于采购预算价

	投标报价有算术错误
	(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

	投标保证金
	符合采购文件规定

	工    期
	符合采购文件规定

	质量要求
	符合采购文件规定

	货物品牌
	符合采购文件规定

	付款方式
	符合采购文件规定

	技术响应
	符合采购文件要求，无重大偏差。是否存在重大偏差由采购小组评议确定。

	确定中标方式
	经询价小组确认符合性投标人中报价最低的为中标人。如最低报价相同，则最低报价相同的询价供应商须当场进行第二轮报价，第二轮报价最低的为中标人。以此类推。


第三章合同条款及格式

盐城幼儿师范高等专科学校

自动体外除颤器采购合同
项目编号：GZ2024018
甲方：盐城幼儿师范高等专科学校
地址：盐城市学海路28号
联系人：何卉
电话：13770101222
乙方：
地址：
联系人：
电话：
根据盐城幼儿师范高等专科学校202 4 年 9  月  12  日组织的询价采购活动结果，结合《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校 盐城幼儿师范高等专科学校自动体外除颤器  项目采购有关事项协商一致，共同达成本合同。

一、货物内容

1、货物名称、品牌、型号规格、数量（单位）、单价：详见合同附件一《工程量清单报价表》。

2、 质量要求及验收标准： 

本项目甲方要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，乙方必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并全部无偿承担由此发生的一切费用，由此造成的工期延误将不予顺延，乙方还将承担给甲方造成的实际经济损失。
3、验收要求按照甲方要求执行。

4、免费保修按照采购文件执行。

二、合同形式及金额

1、合同形式：固定全费用综合单价合同，合同综合单价一律不调整，中标全费用综合单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增；结算时根据竣工验收明确的数量按时结算。

2、合同金额：本合同金额为人民币（大写）：         元/米  （￥___ 元/米）。本合同价款包含乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
合同金额已经包含完成本采购文件约定工程量的全费用，包括乙方为完成采购文件（含货物清单）确定的采购范围内的以及中标后经甲方确认的范围内的所有工作内容，进行货物采购、供应、运输、调试及质保期内的售后服务等服务工作而涵盖的所有费用。费用包括但不限于：完成本项目所有主辅材料含标准配置的采购费用、完成本项目所有机械工具的一切费用、完成本项目所有人员施工的一切费用、包装费、运输费、上下楼搬运卸货费、安装费、检测费（含声学检测、环保检测等检测费用）、培训费、管理费、利润、规费、税金（增值税）、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、安全文明施工费、工完场清等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，乙方不另行增加费用。
三、技术资料

1、乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

1、乙方应在与甲方签订合同前，将  3000  元履约保证金直接转（汇）至甲方指定账户或由工地代表  何卉   暂为保存。

2、如乙方出现不及时与甲方签订合同，或乙方不能按期供货、完工，或所供货物不符合合同约定，或因货物或安装施工质量问题等导致验收不合格等情况，乙方的履约保证金不予返还，同时，甲方将取消其中标人资格并拒付货款。

3、履约保证金待货物安装结束并竣工验收合格后一次性无息退还。

五、工期及地点
1、计划开工日期：2024年  月   日，计划竣工日期：2024年  月   日。

2、工期总日历天数：合同签订后5个工作日内送至盐城幼儿师范高等专科学校指定地点并安装到位。
3、 方式：乙方承担完成采购文件约定工作量的一切费用。

4、 地点：甲方指定地点（任意建筑、楼层）。

六、合同款支付
本项目无预付款，经甲方组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的90%；验收合格一年后一次性付清所有剩余费用。
七、乙方工程项目部管理人员

乙方中标后、合同签署前必须按照以下要求组建项目部，项目部成员至少包含但不限于以下专业技术人员：项目负责人1人、送货员1人，安装调试员1人，培训员1人，以上人员岗位可以兼任。

项目部组成人员一览表

	序号
	姓名
	岗位
	性别
	年龄
	执（职）业资格证名称及编号
	身份证号
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、工程验收

项目完工后，甲方进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为合同款支付依据。否则可视为仍未完工，一切责任由乙方承担，乙方不得以完成施工时间作为竣工时间。验收时发现器材有质量问题或质保期内正常使用中出现损坏，在30天内无条件退货或免费予以调换。
九、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 　　

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 　　

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。

5.乙方承诺仅甲方有权进行变更。发生变更时，乙方承诺将按照甲方书面的变更通知进行施工或根据甲方书面变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，乙方承诺将在收到变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给甲方，如乙方未在上述时间内向甲方报送，则视为乙方已放弃主张变更费用增加及工期顺延的权利。

6、乙方承诺将严格执行甲方内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和甲方的书面确认方才有效，否则视为乙方自动让利，相关施工工作量不纳入决算。

7、乙方承诺将无条件服从甲方对供货阶段的合理要求，不会以因甲方不同意进行变更减少了利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。

乙方承诺将无条件服从甲方对施工或供货阶段的变更要求（包括甲方增加或调整甲供材项目或数量），不会以因甲方提出的变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。
乙方承诺质保期内免费每年举办壹次对采购方的急救培训，内容为心肺复苏和AED操作等方面的培训。培训具体时间由甲乙双方商定。
十、违约责任

1、本项目严禁乙方转包和违法分包，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，且乙方应向甲方支付本合同总价30%的违约金。

2、如乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方应按合同总价的千分之 一 （如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向甲方支付违约金；违约金，甲方有权从应付乙方的项目款中直接扣除或直接向乙方收取。

3、乙方不得以任何理由拒绝移交工程或向甲方逾期移交工程；否则，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金； 

4、 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。项目价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

5、采购文件约定或国家相关规定的乙方其他违约责任。

十一、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

1、 本合同适用中华人民共和国法律。
 

2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

4、送达

（1）本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

致甲方：

单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园学海路28号

电话：15365779952
收件人：孔雪飞
邮箱：kxf1220@sina.com
致乙方：

单位： 

地址： 

电话： 

收件人： 

邮箱：

（2）通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

（3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十三、项目负责人

1、甲方项目负责人：  何老师  ，联系电话：13770101222 。

2、乙方项目负责人：          ，联系电话：         。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）： 

（1）采购文件（含设计图纸或草图）

（2）投标文件（已标价工程量清单）；

（3）本合同；

（4）国家相关标准和要求；

（5）补充协议等其他合同文件；

在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

3、安全责任：乙方承诺注意采取规范的安全防范措施，负责本项目采购中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。

4、免费质保期  60 月。（自竣工验收合格之日起计），免费保修期 (即货物质量保证期）在乙方按照采购文件要求完成全部工作量后，经甲方组织竣工验收合格并签发验收合格证明，即视为进入免费质保期。如果验收因甲方原因产生拖延，质保期应在全部工作量施工结束后第三十（30）天起计60个月。免费保修期 (即质量保证期）内，乙方应及时、安全、科学、规范处理保修过程中出现的问题，如发生非人为原因的损坏，乙方应及时、免费提供维护，响应时间在24小时内。如在可预见易发生非人为原因的损坏状况，包括台风、暴雨等，乙方应提前或根据甲方要求进场，安全、科学、规范、免费处理，响应时间在24小时内，必要时响应时间在2小时内。因提供产品或施工的质量缺陷给乙方的使用人员造成伤害的，按照国家相关规定，乙方将保留依法要求赔偿的权利。因未按要求的时间到货完成施工影响甲方的正常使用并受到损失的，甲方将拥有依法要求赔偿的权利。在免费保修期 (即工程质量保证期）内，如果工程质量或材料规格与采购文件不符，或证实材料是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以通过各种形式通知乙方，并提出索赔。该款在工程款或履约保证金中扣除。免费保修期 (即质量保证期）内如因非人为原因而损坏，由乙方在30日内免费修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换，如不能更换的，予以退货，造成乙方的损失由乙方负责，甲方可以通过各种形式通知乙方，并向乙方提出索赔。该款在项目款或履约保证金中扣除。

5、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方(公章)：                               乙方(公章)：
组织机构代码： 12320900MB033473X9     组织机构代码：               
地  址：  盐城市高职园学海路28号     地  址：              
邮政编码： 224005                     邮政编码：            
法定代表人：  崔欣伟                  法定代表人：          
法定代表（委托代理）人（签字）：      法定代表（委托代理）人（签字）：
电  话：   0515-89966228              电  话：              
电子信箱：  kxf1220@sina.com          电子信箱：            
开户银行：   /                        开户银行：            
账  号：   /                          账  号：              
签订日期：  2024年 月 日
附件一 ：工作量清单报价表     
	设备名称
	设备规格、参数
及要求
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	品牌名称、产品生产商、规格型号、执行标准

	自动体外除颤器
	见采购文件
	台
	2
	
	

	合计（人民币）      
	大写：           元（小写：¥       元）


备注：综合单价包含安装、调试、培训费用。
第四章：报价文件格式
目   录

一、封面

二、报价人营业执照复印件
三、法定代表人身份证明

四、授权委托书
五、证明材料（质保期内和质保期满后的售后服务承诺、所投产品与服务无知识产权争议承诺、设备出厂日期不超过半年承诺、报价不高于网上商城同样商品价格证明材料、产品说明书、机箱设计图或实物图）
六、投标函

七、报价表
一、封面

盐城幼儿师范高等专科学校自动体外除颤器采购
报 价 文 件

投标人（盖章）：                                

日          期：           年        月       日
二、报价人营业执照复印件
三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                      
单位性质：                      
地    址：                      

成立时间：        年       月      日

经营期限：                      
姓    名：                    性        别：                
年    龄：                    职        务：                
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

           年        月        日
四、授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改盐城幼儿师范高等专科学校自动体外除颤器采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：                                   
电话号码：                                   
        年      月    
	受委托人身份证复印件

（需提供正反面并加盖公章）


五、证明材料
1.质保期内和质保期满后的售后服务承诺；

2.所投产品与服务无知识产权争议承诺；

3. 设备出厂日期不超过半年承诺；

4.报价不高于网上商城同样商品价格证明材料；
5.产品说明书

6.机箱设计图或实物图
六、报价函

报价函
                    ：
1．我方已仔细研究并完全接受盐城幼儿师范高等专科学校自动体外除颤器采购采购项目采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     （¥        元）的投标总报价（具体详见附件《工程量清单报价表》），在约定工期       内按采购文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。
2．我方保证本项目质量等级达到         ，符合采购文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和采购人的验收。
3．我方承诺本项目免费质量保修期为    年。    
4．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在中标后      日内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺所投设备与原有设备做到无缝对接，保证监控正常运行。
（4）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对投标人的所有规定。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7．                 （按采购文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。
投标人(公章)：                          
法定代表人或委托代理人（签字或印章）：               
日 期：           年        月        日

七、《货物清单报价表》
	设备名称
	设备规格、参数
及要求
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	品牌名称、产品生产商、规格型号、执行标准

	自动体外除颤器
	见采购文件
	台
	2
	
	

	合计（人民币）      
	大写：                 元（小写：¥       元）


备注：综合单价包含安装、调试、培训等费用。





